涡阳县人民医院
紧急采购一次性输液器（带针）项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2024-084号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二四年十一月
涡阳县人民医院紧急采购一次性输液器（带针）项目

一、项目基本情况
1、项目名称：紧急采购一次性输液器（带针）项目

2、招标编号：GYZC-2024-084号
3、采购方式：询价谈判
4、预算金额：95000元
5、控制价（最高限价）：0.65元/支
6、资金性质：自有资金
7、招标范围：紧急采购一次性输液器（带针）（见采购文件）
8、供货时限：至我院遴选医用耗材集中配送商项目落地接续为止。
二、报价人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目的特定资格要求：
5.1具有与经营管理类别相对应的医疗器械经营许可或备案证明。

6、本项目不接受联合体投标

三、报名和获取采购文件
1、报名及截止时间：公告发布之日起至2024年11月11日下午11:30分前（北京时间）。
2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。
3、采购文件获取地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2024年11月12日下午15:30分（北京时间）。  
2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。
3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。
4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、询价保证金的递交：本项目免收
2、公告发布媒介：本次询价公告在涡阳县人民医院网（http://www.gyrmyy.cn/?c=197）等媒体上发布。
3、请投标人密切留意本网站最新公告、通知。

七、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号
联系人及联系方式：
耗材部：王老师：180 5684 0011
招标办：宿老师：0558-2867722，136 5568 3918
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点和平台要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。
 
采购内容及需求
报价人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人耗材部：王老师：180 5684 0011），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。
5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。

6、质疑与澄清

6.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。

6.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。

6.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。

一、采购货物及要求

（一）货物清单及单价限价（价格单位：人民币·元）

	序号
	名称
	规格
	品牌
	产地
	包装规格
	单位
	单价限价

	1
	一次性使用输液器（带针）
	各规格
	
	
	
	只
	0.65

	备注：1.采购数量以实际采购各规格需要为准，采购总费用控制在预算之内。

     2.供货时间至我院遴选医用耗材集中配送商项目落地接续为止。


（二）技术参数要求
1.微粒污染

应在最小微粒污染条件下制造输液器。液体通路表面应光滑并洁净，微粒数应不超过污染指数限值90。

2.泄漏

输液器应无气体泄漏现象。

3.拉伸强度

输液器液体通道各组件间的连接，不包括保护套，应能承受不小于15N的静拉力，持续15s。

4. 管路

4.1由软质材料制成的管路应透明或足够透明，当有气泡通过时可以用正常或矫正视力分辨水和空气的分界面。

4.2末端至滴斗的管路[包括注射件（如果有）和外圆锥接头]的长度应不小于1500mm。在输液器的总长度不小于1600mm的前提下，末端至滴斗的管路[包括注射件(如果有)和外圆锥接头]长度允许小于1500mm, 但应不小于1250mm。

5. 药液过滤器

 输液器应有一药液过滤器，药液过滤器孔径为15μm。过滤器对胶乳粒子的滤除率应不小于80%。

6.滴斗与滴管

滴斗应可以连续观察液滴。液体应经过一插入滴斗的滴管进入滴斗。滴管的端部至滴斗出口的距离应不小于40mm，或滴管和药液过滤器间的距离应不小于20mm。滴斗壁与滴管终端的距离应不小于5mm。在（23±2）℃，流速为（50±10）滴/min的条件下，滴管滴出20滴蒸馏水应为（1±0.1）mL或（1±0.1）g。滴斗应有助于液体充注过程。

7.流量调节器

流量调节器应能调节液流从零至最大。流量调节器在一次输液中持续使用而不损伤管路。流量调节器和管路接触在一起贮存时不应产生有害反应。

8. 输液流速

对于滴管为20滴/mL的输液器，输液器在1m静压头下，10min内输出氯化钠溶液 [质量浓度为ρ（NaCl）=9g/L]应不少于1000mL。

9.注射件（若带）

如有自密封性注射件时, 水泄漏应不超过一滴。注射件应位于外圆锥接头附近。

10.外圆锥接头（与药液过滤器集成在一起）

管路的末端应有一符合GB/T 1962.2-2001的外圆锥接头。

11.保护套

输液器终端的保护套应保持瓶塞穿刺器、外圆锥接头和输液器内表面无菌。保护套应牢靠，但要易于拆除。

12.还原物质（易氧化物）

滴定浸提液S1所消耗硫代硫酸钠溶液［c(Na2S203) = 0.005 mol/L］的体积与滴定空白液S0所消耗的硫代硫酸钠溶液的体积差，应不超过2.0 mL。

13.金属离子

当用原子吸收分光光度法(AAS)或相当的方法进行测定时, 浸提液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量不应超过1.0μg/mL。镉的含量应不超过0.1μg/mL。当用比色法试验时,浸提液呈现的颜色不应超过质量浓度ρ(Pb2+)=1μg/mL的标准对照液。

14.酸碱度

进行酸碱度滴定试验时，使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应不超过1mL。

15.蒸发残渣

进行蒸发残渣试验时，干燥残渣的总量应不超过5mg。

16.浸提液紫外吸光度

进行吸光度试验时，浸提液S1的吸光度应不大于0.1。

17.环氧乙烷残留量

每套输液器环氧乙烷残留量应不大于0.5mg。

18.无菌

产品应无菌。

19.细菌内毒素

每套输液器的细菌内毒素含量应不大于20EU。

20.热原

输液器应无热原。

21.滴斗外体积≥10 立方厘米，平均壁厚≥0.7mm；

22.空气过滤器滤除率≥90%（针对空气中 0.5 微米以上的粒子）；流量调节器壳悬挂卡槽设计，可临时悬挂静脉针柄；

23.A12型瓶塞穿刺器配件，采用人体工学及美学进行的经典型一体针设计。手持部位舒适性好，该设计穿刺锋利度高，穿刺阻力小。
24.静脉针针尖应锋利、无毛 边、豁口、卷刃等瑕疵，若带静脉针，静脉针规格：0.55*17.5RWLB、0.7*22.5TWLB、0.6*22.5TWLB、0.8*26TWLB、0.9*26TWLB；

  以上技术参数及指标要求，为报价人必须满足的基本要求，在供货进由
二、供货要求

1、供货响应：接到医院通知后一般供货24小时，紧急供货2小时，特殊情况按合同条款执行。节假日无休，保证医疗机构的正常运行。

 2、供方在院方启用SPD管理服务时，须配合管理并支付相关费用，费率为2.2%。
三、质量保证及售后服务： 

1、质量期：从行业规定
3、售后响应时间：保证接到医院通知后30分钟内响应，4小时内由专业技术人员响应，6小时内售后人员到达医院，全年无休服务。公司保证积极配合医院采购部门所需要产品的售后服务，以保证所需科室的正常运行。
4、因产品质量问题引发的医疗纠纷及其他后果，由成交供应商全部承担。
四、最高限价：

1、本项目最高限价：见 “货物清单及单价限价”。
五、报价要求

1、报价不得高于限价，否则投标无效。

2、报价为全费用报价，报价时均包含运费、人工、税金及其他全部税费。

六、付款方式：

分期供货，分批付款。按实际供货量开据发票，验收入库后8个月进入付款流程。
七、评价方法：

1、在品牌、质量、售后服务相当的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按单价报价之和由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

（2）递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

（3）提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织

第五部分  报价响应文件格式
涡阳县人民医院
紧急采购一次性输液器（带针）项目
报价响应文件
报价方：                  (盖单位章)
年    月   日
目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、参数响应表

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
六、无重大违法记录声明函
七、资格证明文件
八、业绩证明材料（本项目不作要求）
九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。
一、投标函
致：涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
报价人：                                （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日
注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。
二、开标一览表
货币单位：人民币•元
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	紧急采购一次性输液器（带针）

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	大写：    拾    万   仟    佰   拾   圆  角   分

小写：￥

	5
	合作期限
	□响应     □不响应

	6
	付款方式
	□响应     □不响应

	7
	其他
	□响应     □不响应

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人（单位盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人签字或盖章）：        
      年   月   日
三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价人：                       （单位盖章）                                                （价格单位：人民币•元）

	序号
	项目名称
	品牌/产地
	参考包装规格
	单位
	单价限价
	单价报价
	备注

	1
	一次性使用输液器（带针）
	
	
	支
	0.65
	
	


说明：以上清单中所列项目报价时均包含运费、人工、税金及其他全部税费。 
四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	1
	1.微粒污染
	应在最小微粒污染条件下制造输液器。液体通路表面应光滑并洁净，微粒数应不超过污染指数限值90。
	
	
	

	2
	2.泄漏
	输液器应无气体泄漏现象。
	
	
	

	3
	3.拉伸强度
	输液器液体通道各组件间的连接，不包括保护套，应能承受不小于15N的静拉力，持续15s。
	
	
	

	4
	4. 管路
	4.1由软质材料制成的管路应透明或足够透明，当有气泡通过时可以用正常或矫正视力分辨水和空气的分界面。
	
	
	

	
	
	4.2末端至滴斗的管路[包括注射件（如果有）和外圆锥接头]的长度应不小于1500mm。在输液器的总长度不小于1600mm的前提下，末端至滴斗的管路[包括注射件(如果有)和外圆锥接头]长度允许小于1500mm, 但应不小于1250mm。
	
	
	

	5
	5. 药液过滤器
	输液器应有一药液过滤器，药液过滤器孔径为15μm。过滤器对胶乳粒子的滤除率应不小于80%。
	
	
	

	6
	6.滴斗与滴管
	滴斗应可以连续观察液滴。液体应经过一插入滴斗的滴管进入滴斗。滴管的端部至滴斗出口的距离应不小于40mm，或滴管和药液过滤器间的距离应不小于20mm。滴斗壁与滴管终端的距离应不小于5mm。在（23±2）℃，流速为（50±10）滴/min的条件下，滴管滴出20滴蒸馏水应为（1±0.1）mL或（1±0.1）g。滴斗应有助于液体充注过程。
	
	
	

	7
	7.流量调节器
	流量调节器应能调节液流从零至最大。流量调节器在一次输液中持续使用而不损伤管路。流量调节器和管路接触在一起贮存时不应产生有害反应。
	
	
	

	8
	8. 输液流速
	对于滴管为20滴/mL的输液器，输液器在1m静压头下，10min内输出氯化钠溶液 [质量浓度为ρ（NaCl）=9g/L]应不少于1000mL。
	
	
	

	9
	9.注射件（若带）
	如有自密封性注射件时, 水泄漏应不超过一滴。注射件应位于外圆锥接头附近。
	
	
	

	10
	10.外圆锥接头（与药液过滤器集成在一起）
	管路的末端应有一符合GB/T 1962.2-2001的外圆锥接头。
	
	
	

	11
	11.保护套
	输液器终端的保护套应保持瓶塞穿刺器、外圆锥接头和输液器内表面无菌。保护套应牢靠，但要易于拆除。
	
	
	

	12
	12.还原物质（易氧化物）
	滴定浸提液S1所消耗硫代硫酸钠溶液［c(Na2S203) = 0.005 mol/L］的体积与滴定空白液S0所消耗的硫代硫酸钠溶液的体积差，应不超过2.0 mL。
	
	
	

	13
	13.金属离子
	当用原子吸收分光光度法(AAS)或相当的方法进行测定时, 浸提液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量不应超过1.0μg/mL。镉的含量应不超过0.1μg/mL。当用比色法试验时,浸提液呈现的颜色不应超过质量浓度ρ(Pb2+)=1μg/mL的标准对照液。
	
	
	

	14
	14.酸碱度
	进行酸碱度滴定试验时，使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应不超过1mL。
	
	
	

	15
	15.蒸发残渣
	进行蒸发残渣试验时，干燥残渣的总量应不超过5mg。
	
	
	

	16
	16.浸提液紫外吸光度
	进行吸光度试验时，浸提液S1的吸光度应不大于0.1。
	
	
	

	17
	17.环氧乙烷残留量
	每套输液器环氧乙烷残留量应不大于0.5mg。
	
	
	

	18
	18.无菌
	产品应无菌。
	
	
	

	19
	19.细菌内毒素
	每套输液器的细菌内毒素含量应不大于20EU。
	
	
	

	20
	20.热原
	输液器应无热原。
	
	
	

	21
	21.滴斗外体积
	≥10 立方厘米，平均壁厚≥0.7mm；
	
	
	

	22
	22.空气过滤器滤除率
	≥90%（针对空气中 0.5 微米以上的粒子）；流量调节器壳悬挂卡槽设计，可临时悬挂静脉针柄；
	
	
	

	23
	23.A12型瓶塞穿刺器配件，
	采用人体工学及美学进行的经典型一体针设计。手持部位舒适性好，该设计穿刺锋利度高，穿刺阻力小。
	
	
	

	24.
	静脉针针尖
	应锋利、无毛 边、豁口、卷刃等瑕疵，若带静脉针，
	
	
	

	
	静脉针规格：
	0.55*17.5RWLB、0.7*22.5TWLB、0.6*22.5TWLB、0.8*26TWLB、0.9*26TWLB；
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，技术要求仅为基本要求，报价人可提供等于基优于以上技术要求，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

4、参数后面所要求提供原厂售后服务承诺函及检测报告的，务必于供货时时提供，并作为验收的重要依据。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书
致：涡阳县人民医院  
本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

报价人（单位盖章）：             
法定代表人（签字或签字）：             

被授权（代理）人（签字或签字）：             
附：

法人代表人证明

	身份证  正面
	身份证  背面


代理人身份证明

	身份证  正面
	身份证  背面


六、无重大违法记录声明函
致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   报价人：       （盖单位章）

日  期：                   

七、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
八、业绩证明材料
九、报价人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）



压盖印章








