
涡阳县人民医院


加装医用电梯断电再平层功能工程项目
竞价谈判文件 
项目编号：GYZC-2026- 037号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二六年六月
涡阳县人民医院加装医用电梯断电再平层功能工程项目

竞价谈判公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院加装医用电梯断电再平层功能工程项目

2、项目编号：GYZC-2026-037号
3、采购方式：竞价谈判

4、预算金额：18万元

5、最高限价：18万元

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：涡阳县人民医院改扩建二期急救综合楼（详见竞价谈判文件）

8、施工工期：5个日历日

二、投标人资格要求：
1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、本项目的特定资格要求：

3.1生产厂家具备电梯电气装置生产资质。

3.2具有2023年1月1日以来承接并完成的医院同类工程项目的业绩不少于1个。

4、本项目不接受联合体。

三、报名和获取竞价谈判文件

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2026年7月2日上午11:30分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、竞价谈判文件获取地点：竞价谈判文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，竞价谈判文件不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2026年7月3日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单位只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式

1、项目单位：涡阳县人民医院

2、地    址：涡阳县城关街道向阳大道189号

3、联系人及联系方式：

张老师：138 5681 7568

    宿老师：0558-2867722，136 5568 3918
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院加装医用电梯断电再平层功能工程项目

采购需求
报价人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人基建办张老师：138 5681 7568），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。
5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。
6、质疑与澄清
6.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。
6.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。
6.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。
一、项目概况

涡阳县人民医院改扩建二期急救综合楼共安装品牌为上海三菱电梯有限公司电梯12台，其中拾台规格型号LEHY-III、贰台规格型号LEHY-MRL-II。
医用电梯断电再平层功能的招标技术参数确保符合国家/行业规范（如GB/T 21739-2008《医用电梯制造与安装安全规范》、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》等）及医院实际使用场景：
二、工程要求：

（一）基本要求

适用范围：本技术参数适用于医院内配置断电再平层功能的医用电梯（包括但不限于病房楼、急诊楼、手术室区域电梯），需满足无机房或有机房电梯的适配要求。

功能定义：断电再平层功能指电梯正常运行中突发电网断电时，通过备用电源或储能装置驱动电梯自动运行至最近层站并平层开门，保障乘员（尤其是危重患者、手术转运等场景）的安全撤离。

二、核心技术参数

（一）电源系统要求

备用电源类型：优先采用免维护铅酸蓄电池组（或磷酸铁锂电池，需提供防火/防漏液证明）

电源容量：

续航能力：至少支持2次完整再平层操作（从断电时刻起，驱动电梯运行至最近层站并开门），且剩余电量可支持≥3次额外平层操作（应对连续断电场景）后不低压停机。

放电特性：电池组需具备深度放电保护功能，避免过放导致寿命衰减；

充电时间：充满电时间≤8小时（满足日常备用需求）。

电源切换：主电源（AC 380V/220V）中断后，备用电源自动投入，切换时间≤0.5秒（避免电梯控制系统失电导致困人）。

（二）再平层控制要求

响应速度：

断电检测：主电源中断后，电梯控制系统应在≤10ms内识别并触发再平层程序；

运行速度：再平层过程中电梯运行速度≤0.63m/s（符合医用电梯低速平稳要求）；

平层精度：最终平层误差≤±5mm（确保轮椅、手术床等医疗设备顺利进出）。

路径逻辑：

优先就近平层：断电时电梯自动判断当前位置，向最近的目标层站（上行方向优先还是下行方向优先需明确，建议“双向就近”）运行；

多目标处理：若电梯满载或处于特殊状态（如运送危重患者），需支持人工干预（预留外部操作接口，如轿厢内紧急按钮或监控中心远程指令）。

安全保护：

防溜车：再平层过程中需实时监测曳引机力矩，配合制动器联动保护，防止因负载突变导致的溜车；

门区保护：仅当电梯完全进入门区（平层感应器信号有效）后，才允许开门，避免非平层状态开门风险；

超载保护：再平层过程中若检测到超载（≥110%额定载荷），应停止运行并报警（声光提示+向监控中心发送信号）。

（三）机械与电气部件要求

驱动系统：

曳引机：需适配备用电源供电（直流或变频驱动），具备低电压启动能力（电池组电压下降至额定值80%时仍可正常工作）；

制动器：采用常闭式电磁制动器，断电时自动抱闸，再平层启动前需先松闸（由备用电源供电），确保制动力矩≥1.5倍额定载荷静力矩。

控制系统：

控制器：采用冗余设计（双CPU或PLC+专用应急模块），主控制器与再平层模块独立供电，避免单点故障；

存储功能：需记录最近100次断电事件（含时间、位置、运行状态），支持USB或网络导出（便于运维分析）。

信号传输：

与消防/监控系统联动：再平层完成后，电梯需自动向医院消防控制中心或电梯监控平台发送“已平层”信号（包含电梯编号、位置、等信息）；

语音提示：轿厢内需配置断电及再平层过程的语音播报（如“电力中断，电梯将自动平层，请保持冷静”）。

（四）环境适应性

温度范围：-5℃～40℃（满足医院地下机房或楼顶机房的温度波动）；

湿度范围：≤90%RH（无冷凝），需配置电池舱防潮加热装置（可选）；

抗干扰：符合GB/T 17626-2018电磁兼容标准，在强电磁干扰（如MRI室附近）环境下无误动作。
三、测试与验收要求

出厂测试：供应商需提供第三方检测报告（CNAS认可实验室），测试内容包括：

模拟断电场景（主电源切断），验证再平层响应时间、运行速度、平层精度；

满负载（100%额定载荷）+偏载（如75%额定载荷居中）工况下的再平层可靠性；

备用电源循环充放电测试（≥500次循环后容量保持率≥80%）。

现场验收：

抽测比例：不少于总电梯数的30%（且≥3台）；

测试方法：人为切断主电源，观察电梯是否能自动平层并开门，记录时间、平层误差；

联动测试：与医院消防/监控系统联调，确认信号传输及时性（≤5秒）。

产品匹配：本项目尽可能原厂改造，若加装断电再平层装置的施工单位非电梯原制造单位，需提供原厂委托授权资料，并确保改造后的整机安全性。确保安装后电梯正常运行并取得特种设备检验合格
四、工期：5个日历日
五、售后与服务要求
质保期：备用电源系统（电池组）质保≥3年，其他部件≥2年；

维护响应：接到故障报修后，维修人员需≤2小时到达现场（本地有服务网点）；每年2次免费上门巡检、电池容量校准、救援模拟测试，提供巡检记录台账。

培训：免费提供操作及维护培训（含再平层功能原理、故障排查、电池更换流程）。

注：以上参数需根据项目实际需求（如电梯速度、层站数、医院等级）调整，重点关注“安全性”（防困人、防夹人）、“可靠性”（备用电源续航、控制逻辑容错）、“兼容性”（与医院现有监控系统对接）三大核心要素。

五、最高限价 

壹拾捌万元整（￥180000元）。高于此限价的投标无效。
六、报价要求
1、报价为全费用报价，包含完成本项目所需要的全部费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。
2、响应供应商应综合考虑所有结构因素及环境因素，包括材料进场费用、清运费、税费做出合理报价。
六、评价方法
1、报价响应文件全部满足本项目竞价谈判文件要求，通过2轮以上（含2轮）报价，按报价由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。
2、其他无效报价情况：
逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。
递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。
提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或存在竞争性不足，将重新组织招标。
附件：报价响应文件格式
涡阳县人民医院
加装医用电梯断电再平层功能工程项目
报价响应文件
报价方：                  (单位盖章)
年    月   日
目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、技术要求响应（偏离）表（本表不要求填写）

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
六、无重大违法记录声明函
七、资格证明文件
八、业绩证明材料
九、报价人认为需要提供的其他材料
注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。
一、投标函
致：涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
报价人：                                单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日
注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。
二、开标一览表
货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	涡阳县人民医院加装医用电梯断电再平层功能工程项目

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价
	   拾    万    仟    佰   拾   元   角   分
   （小写：             ）

	5
	合作期限
	□响应     □不响应

	6
	付款方式
	□响应     □不响应

	7
	其他
	□响应     □不响应

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格和技术规格响应表明确要求填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人（单位盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        
      年   月   日
三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价表：    报价人：                       （单位盖章）                                           价格单位：人民币·元

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	
	
	
	
	

	说明：本清单中未列出、标示不准及描述不清的，以现场实际需要为准。报价人需要自行进行现场踏勘。递交报价响应文件，视为报价总价包含完成本项目现场实际调整全部工程的所有费用，采购人不再为本项目增加支付任何费用。


四、技术要求响应（偏离）表
（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	项目名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	
	注意：
	本表可不填写，递交报价响应文件均视为响应本采购文件的各项技术要求。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；
2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。
3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
致：涡阳县人民医院  
本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。
报价人（单位盖章）：             
法定代表人（盖章或签字）：             
被授权（代理）人（盖章或签字）：             
附：
法人代表人身份证明

[image: image1.png]



代理人身份证明

六、无重大违法记录声明函
致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   报价人：       （单位盖章）
日  期：                   

七、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
八、业绩证明材料
九、报价人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）



压盖印章








